- 谈判文件

一、投标单位资质要求：

1.投标单位应具有良好的商业信誉和财务状况，具有独立的法人资格。

2.具有医疗设备维修的技术支持,应提供近两年内同类设备维保服务经历（须提供合同复印件）。

3.能证明备件的合法来源、渠道，备件库证明。

4．投标第三方公司拟配备本项目的维修工程师应通过同类设备培训并取得相关的培训证书或上岗证等有效证件，以上人员必须提供资格证书和最近半年缴纳社会养老保险等相关证明材料。

5.本项目不接受联合体投标;

6.参加此次采购活动前三年，无重大违法记录；

7.已登记报名;

8.投标人必须在谈判时携带本人有效身份证原件备查。

二、维保设备服务内容及要求

| 维保设备 | 品牌型号 | 维保期限 | 数量（台） | 预算（单位：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单板DR | 西门子/VX+Plus | 一年 | 1 | 13万 | 该批设备于2018年8月28日维保到期，目前设备正常工作。 |
| 双板DR | 西门子/AXIOM Aristos MX | 一年 | 1 |  |  |
| 数字化胃肠X射线机 | 日本东芝/KOX－80XM | 一年 | 1 |  |  |
| 移动DR机 | 西门子/MOBILETT XP digital | 一年 | 1 |  |  |
| C臂机 | 德国/Ziehm Imaging GmbH | 一年 | 1 |  |  |

- 维保范围：整机技术人工保修，投标文件需提供技术人工保修内容。定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查等。

★2、所有设备一年内必需进行四次定期保养(每季度都要进行一次保养)包括：每半年进行一次拆机深度保养，每半年进行一次常规保养，并提供定期维护保养报告。

▲3、服务响应时间：设备发生故障时，中标人须在半小时内响应，提供电话、网络等技术支持。如以上技术支持无法解决设备故障，中标人须在4小时内到达设备使用现场进行维修，排除故障。提供无限次上门维修服务。

4、一周7天、每天24小时的免费电话支持服务。

- 保证所保设备开机率达到95%（按照一年365个工作日计算）。若设备开机率低于95%，则每低于95%一个百分点相应延长保修期七天。

▲6、为所保设备保证备件的存储并优先提供备件的发货，备件供应：所更换的部件必须是经过原厂测试的合格备件。并保证设备经维修后的技术参数与原机数据相同。

- 具备远程在线诊断。

- 免费提供设备的改良性软件系统升级。

- 在设备中的机密数据不得外传。投标人应遵循医院及个人资料（私隐）条例对个人隐私及保密性作出的要求。机密数据包括但不限于可识别病人信息的医疗数据。

- 服务类型：定期巡检、保养、远程服务（电话支持）、现场服务。

★11、投标人不得转包，分包、外包投标标的主体。

▲12、给出详细维保方案：技术保。

▲13、实际免费更换的配件金额按谈判后方案定，但免费更换配件金额不低于人民币5000元（含5000元）。（金额按市场成本价算）

14、投标人企业在经营范围内投标，且近年来资信良好，履约能力强，没有违法记录。

▲15.完工期：投标人提供服务时间应满足本项目服务期限。

16、投标人至少具有下列US专业维修工具，并提供相关专业校准信息以供核实。

      - 医用漏电流测试仪≥1套。

      - US专用工具集≥1套。

      - 力矩扳手=1套 （具备国家专业认证机构校准认证书）。

注：“▲”项为重点参数，不满足将影响评审得分；“★”项为不可偏离条款，不满足将导致投标无效。

三、投标须知：

一）、投标文件应编排为三部份

①投标报价表；②商务响应文件；③服务响应文件。正本一份，副本肆份，报价单另附，全部密封。

二）评标方法、步骤及标准

1、评标原则

评标工作应依据国家和地方有关政府采购的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。

2、评标方法  采用综合评分法。

3、评标步骤

投标文件的评审分为初审、比较与评价：

3.1 初审：只有全部通过资格性和符合性检查所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足资格性和符合性检查表所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。对投标有效性认定意见不一致的，评标委员会按简单多数原则表决决定。通过本阶段资格性和符合性审查的为有效投标，有资格进入第二阶段的比较与评价；反之为无效投标，无资格进入第二阶段的比较与评价。

3.1.1 资格性检查：采购人根据“投标人资格要求”逐条进行评标。

3.1.2 符合性检查：评标委员会主要审查投标文件是否完整、服务、商务是否实质上响应了谈判文件的要求、有关资格证明文件是否齐全有效、件签署是否合格、投标有效期、投标报价及文件制作是否满足要求等。

3.2   谈判、比较与评价：评标委员会对有资格进入本阶段评标的有效投标人进行谈判及服务、商务和价格方面的评分。

3.2.1商务、服务及价格权重分配

| 商务部分 | 服务部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- |
| 10% | 60% | 30% |

3.2.2 价格评价（权重30%）：以满足谈判文件要求且有效最低投标报价作为基准价，其价格为满分，其他各有效投标人的价格评分统一按照下列公式计算：

（1）投标基准价=有效最低投标报价=满30分

（2）其他投标报价得分=（投标基准价÷有效投标报价）×30

3.2.3综合比较与评价：

（1）商务总分 = 各评委评分总和 ÷ 评委人数

（2）服务总分 = 各评委评分总和 ÷ 评委人数

（3）报价得分 = 按报价评分公式计算

三）：谈判报价要求：

谈判报价为全包价。免费更换、运输装卸、安装调试、售后服务、人工、保险、税费等合同实施过程中应预见和不可预见的全部费用。所有价格均以人民币报价。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称：（加盖公章）

报价联系人：

联系电话：

日    期：    年    月    日

四）、确定成交供应商：

评标采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按服务、商务和价格三部分分别打分的方式进行评分。三项总分为100分，其中服务得分占60分，商务得分占10分，价格得分占30分，以评标总得分最高的投标人作为第一中标候选人。

五）、付款方式（须根据项目实际情况设置付款方式，先服务后分期付款）：由乙方提供等额有效发票之日起三十日内，甲方按以下方式付款。乙方迟延开具发票的，甲方付款日顺延。

- 本合同的支付方式每季度支付一次。

2、每季度甲方应对乙方的服务成果按本合同的验收标准进行验收，验收合格，乙方应向甲方提供有效发票。甲方在收取发票后30个工作日内需支付乙方本次维修保养服务款项，即（含税）：       元（大写：人民币：          元整）。

乙方收款账户为：

开户行：

开户名：

账  号：

3、甲方所支付费用已包括人工、运输及税金等有关费用，除合同另有约定外，甲方不再支付其他费用。

五、评审

北滘医院DR机等一批设备维保服务院内谈判评分表

2018-7-

| 评审项目 | 评议内容 | 分值 | 评分细则 | 公司 | 公司 | 公司 | 公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务60% | 对谈判文件中“维保设备服务内容及要求”的响应程度 | 25 | ▲负偏离一项扣3分；一般负偏离一项扣2分，最低0分。 |  |  |  |  |
|  | 服务管理实施方案是否具体、可行、全面、完整（提供具体实施方案） | 10 | 服务管理实施方案综合评价优胜，得7-10分； 服务管理实施方案综合评价次之，得3-6分 服务管理实施方案综合评价差，得0-2分 |  |  |  |  |
|  | 服务人员的配备(包括人员资质水平、工程师配置情况等，提供人员情况介绍并附半年以上社保（对本项目服务的工程师）相关资质证明文件) | 5 | 服务人员的配备、人员技术资格水平等综合评价优胜，指派具有医疗器械维修资质工程师人数≥4名，得4-5分； 服务人员的配备、人员技术资格水平等综合评价次之，指派具有医疗器械维修资质工程师人数2-3名，得2-3分； 服务人员的配备、人员技术资格水平等综合评价差，指派具医疗器械维修资质工程师人数≤1名，得0-1分。 |  |  |  |  |
|  | 服务工具、设施、材料、备品备件等是否配置充分、先进（提供相关配置方案，提供相关材料、备品备件的优惠报价） | 5 | 服务工具、设施、材料、备品备件等配置充分、先进，综合对比优胜，得4-5分； 服务工具、设施、材料、备品备件等配置综合对比次之，得2-3分； 服务工具、设施、材料、备品备件等配置综合对比较差，得0-1分。 |  |  |  |  |
|  | 免费更换配件价格 | 15 | 免费更换配件市场成本价低于5000元（含5000元）人民币的，得1分 免费更换配件市场成本价大于5000元人民币的（每提高1000元为一个档次），每提高一个档次加2分。 本项评议内容最低得1分，满分15分 |  |  |  |  |
| 商务评价10% | 投标人的信誉、履约能力（提供行业相关的信誉、奖项等证明资料） | 10 | 投标人的信誉、履约能力综合评价优胜7-10分 投标人的信誉、履约能力综合评价次之3-6分 投标人的信誉、履约能力综合评价差0-2分 |  |  |  |  |
| 价格30% |  | 30 | 价格分是以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分则按比例算出。 价格分＝（评标基准价/投标报价）×10 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |  |  |

六、合同格式

合同编号：

医疗设备维护和保养合同（一）

委托方：佛山市顺德区北滘医院_

受托方：

签订地点：   佛山市顺德区北滘医院_

签订日期：            年       月     日

甲方（委托方）：佛山市顺德区北滘医院

法定代表人（负责人）:       联系人：        联系电话：        传真：

地址：佛山市顺德区北滘镇新城东一路2号

乙方（受托方）：

法定代表人（负责人）:        联系人：        联系电话：      传真:

地址：

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

第一条　服务内容

1、对甲方权属的                           机      台设备，具体内容包括：

（1）合同附件：                        机        台设备 ，组件定期检查项目。

（2）本合同              设备维护保养期为        年，时间为      年       月      日至     年        月      日止。

（3）乙方负责为甲方提供              机      台  设备定期检查保养，一年    次（每    一次）设备维护保养，具体内容包括（                                                                                       ）

（4）人工技术保修：设备免费不限次数上门维修服务。

（5）乙方每年     次免费现场保养维护，甲方               机      台 设备。具体保养维护的时间可以根据医院的实际情况而定。

（6）乙方接到甲方机器故障通知后，     小时 内作出电话响应，乙方确保     小时内必须赶到现场进行故障排查，    小时内处理完毕。

（7）甲方设备无须更换配件的情况下，乙方有义务为甲方设备        机     台 恢复到正常使用状态，并保证该设备开机率全年应达到 96%以上。

（8）如甲方设备         机    台  配件发生损坏，需要更换，乙方必须为甲方提供相应的配件，并       小时内必须对设备故障完成维修、恢复设备到正常使用。维修配件费用只能按市场成本价         折优惠 收取。配件为原设备零配件同一厂家和同一型号规格的全新零配件，并提供零配件的相关材料，包括不限于：生产厂家质量证明，（国内供货）、进口产品须提供报关单（国外供货）。且配件供应要有         %保障。

（9）提供免费的安全性软硬件升级。保修期内免费提供设备的系统软件升级补丁和技术支持，以实现      机功能拓展升级的目的。

2.验收标准;

按合同约定对设备进行维修保养，保证维修保养后设备正常的运行状态；

验收标准含：设备开机率（96%），设备停机天数（一年内不超过 15 天，超出1天顺延2天），实际保养次数      次，具体内容包括（                              ），维修时间（      小时内处理完毕），现场响应时间（7*24小时电话响应，    小时内电话支持，工程师      小时内到达现场维修），节假日服务总次数（节假日无休，照常提供服务）。

第二条 服务费用

双方同意，甲方就乙方提供本合同第一条所列服务应付的费用为人民币，维护保养费用（含税）：                       元，（大写：人民币：                  元整），并按以下方式支付：

- 本合同的支付方式每         支付一次。

2、每     方应对乙方的服务成果按本合同的验收标准进行验收，验收合格，乙方应向甲方提供有效发票。甲方在收取发票后30个工作日内需支付乙方本次维修保养服务款项，即（含税）：       元（大写：人民币：          元整）。

2、乙方收款账户为：

开户行：

开户名：

账  号：

3、甲方所支付费用已包括人工、运输及税金等有关费用，除本合同另有约定外，甲方不再支付其他费用。

第三条 双方责任

甲方责任：

1、按时足额支付服务费用；

2、积极配合乙方并提供方便以进行维保养护工作；

3、对乙方服务工作质量进行监督，提出建议；

4、其它合同责任。

乙方责任：

1、乙方对维保养护的设备进行检修，                         机       台设备一年       次按时定期进行（ 每     一次）设备维护保养，具体检修内容包括（                                                    ）。保证设备正常的运行状态。

2、排除设备故障，保质保量完成设备的维保养修，接受甲方的监督、检查；

3、如乙方为甲方更换的零部件在         个月保修期内损坏，乙方需为甲方免费更换、维修；

4、乙方承诺在合同有效期内提供原厂维保、维修及配件服务。

5、其它合同责任。

6、设备保养服务按照            /次的频率进行，一年定期保养          次如果甲方需求可进行时间上的调整。

第四条　保密义务

在合同履行过程中，甲、乙双方对所获得的与对方有关的任何信息、资料、数据或其它商业秘密负有保密义务，除履行合同所必须或对方同意外，不得向任何无关第三方提供和披露。

第五条  违约责任

甲、乙双方均应全面履行本合同的各项约定，否则均视为违约，如因违约而造成另一方损失的，应依本合同约定承担违约责任。如一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，造成的经济损失由违约方负责，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失，且另一方有权终止该合同。

第六条　合同生效、终止

本合同自双方盖章并经法定代表人（或委托代理人）签字之日起生效，自合同约定各项义务履行完毕后失效。如有未尽事宜，双方可以另行签订补充协议进行约定，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第七条 争议解决

本合同在履行过程中若发生争议，双方应友好协商妥善解决，若协商不成，提交甲方所在地顺德区人民法院提请诉讼。

第八条 不可抗力

因不可抗力导致合同履行受阻的，遭遇不可抗力一方可根据不可抗力影响免部分或全部免除合同责任，但应尽一切合理可能减轻损失，并提供适当证据证明不可抗力发生及合同履行受阻。

第九条 其他

1、本合同及相关资料之复印件、传真件、扫描件之效力均与原件均具有同等法律效力；

2、本合同一式      份，甲方执  肆  份，乙方执      份，均具有同等法律效力。

签署双方：

甲方（盖章）：_________________        乙方（盖章）：_________________

法定代表人（签字）：___________        法定代表人（签字）：___________

委托代理人（签字）：___________        委托代理人（签字）：___________

签订日期：    年   月   日            签订日期：     年     月     日

附件：设备定期保养项目方案表